## 问题术语（A)
品种名称：血管造影X射线机 适用范围：060101_血管造影X射线机
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 开裂，破裂，爆裂 | 破损 | A0401 | 与器械结构中所用材料的非预期损坏或断裂相关的问题。
2 | 组件/耗材自然老化，发生物理形变，化学物质腐蚀 | 材料退化 | A0405 | 与器械构造所用材料的化学结构、物理性质或外观发生非预期变化相关的问题。
3 | 组件或零件脱落 | 器械或器械组件脱离 | A0501 | 与器械与其物理结构、完整性或底盘分离相关的问题。
4 | 弹出失效，意外弹出 | 弹出问题 | A0503 | 与器械从其物理位置无法或意外弹出或释放相关的问题。
5 | 液体泄漏，气体/空气泄漏，辐射泄漏 | 泄漏/飞溅 | A0504 | 与液体（包括血液和体液）、凝胶、气体或辐射从容器中逸出或进入容器相关的问题
6 | 运动受阻，卡顿 | 机械卡滞 | A0506 | 器械的运动被阻止或限制。
7 | 噪音大，异常声响 | 可听噪声 | A0508 | 与器械发出的任何非预期声音相关的问题（例如，两个部件摩擦发出的锐音或电气组件发出的嗡嗡声）。
8 | 器械移位或错位，器械倾倒，器械跌落，器械滑脱，意外碰撞 | 意外移动 | A0512 | 与器械非预期移动相关的问题，可能与器械故障、误诊或误治相关。
9 | 设备主板电池故障，计算机主板电池故障 | 电池问题 | A0705 | 与器械内部电源（例如电池、变压器、燃料电池或其他电源）相关的问题。
10 | 完全断电，间歇性断电 | 电源问题 | A0708 | 器械输送意外电击。此术语用于预期不输送电击/刺激的器械。
11 | 接触漏电流 | 意外电击 | A0714 | 器械输送意外电击。此术语用于预期不输送电击/刺激的器械。
12 | 线路故障，电器件故障，电气短路，打火，异常放电 | 电路故障 | A0721 | 与内部网络路径或电路（即电气组件、电路板、布线）故障相关的问题。
13 | 校准错误，床水平运动校准失败，无法校准，多次校准无效 | 校正失败 | A0801 | 与器械执行自校准程序或旨在确保器械准确性和适当性能的过程失效相关的问题。
14 | 提示音问题，对讲机故障，扬声器故障，喇叭坏 | 提示音/反馈问题 | A0901 | 与所记录的器械规格（与声音反馈相关）的任何偏离问题，例如声音提示或蜂鸣音，但不包括“保护措施问题”中涵盖的安全相关报警。
15 | 设备显示错误信息，图像显示错误/伪影，无显示/图像，无视觉提示/反馈，图像质量差 | 显示或视觉反馈问题 | A0902 | 与所记录的器械规格（与视觉反馈相关）的任何偏离问题，例如信息、屏幕图像或器械输出的显示。
16 | 辐射输出失效，过度辐射，辐射曝光不足，非预期/意外辐射输出 | 辐射输出问题 | A0905 | 与器械预期的辐射输出相关的问题。
17 | 存在伪影/噪声 | 不正确，不充分或不精确的结果或读数 | A0908 | 与器械提供的最终结果、数据或检测结果不符合其性能质量标准相关的问题。
18 | 冷凝系统未工作，水冷系统故障，风冷风扇故障 | 制冷不足 | A1003 | 与制冷设备生成的温度不够低，未达到预期值相关的问题。
19 | 球管过热，高温报警，起火，部件烧坏，冒烟 | 器械过热 | A1005 | 与器械产生高温相关的问题，导致其运行受损或造成伤害（例如过热导致组件熔化或自动关机）。
20 | 无法联网 | 应用网络问题 | A1101 | 与记录的系统规格偏离相关的问题，影响整体系统性能和/或与该系统连接的单个器械的性能。
21 | 软件/应用程序故障，系统故障，系统死机，执行算法失败 | 应用程序问题 | A1102 | 与软件在预期用途或应用范围内实现其功能的要求相关的问题。
22 | 刻录机故障，备份丢失，备份失败 | 数据备份问题 | A1106 | 与系统、组件、文件、程序或人员有关的问题，在发生故障或外部灾难时可以更换或帮助恢复主要项目。
23 | 数据丢失，患者数据问题 | 数据问题 | A1107 | 数据（图表、订单、结果）未正确存储、传输、更新或显示的事件。
24 | 后时间错误，系统时间错误，曝光时间错误 | 日期/时间相关软件问题 | A1108 | 与作为器械操作因素的日历日期和/或时间的编程相关的问题。
25 | 连接不紧，连接间断，无法进入系统，无法通讯，失联 | 连接松动或间断 | A1205 | 与器械连接松动或间断相关的问题。
26 | 无法读取输入信号，记录传输失败，PACS无法传输，显示器信号故障 | 通信或传输问题 | A13 | 与器械发送或接收信号或数据相关的问题。这包括器械预期通信的器械内部组件之间的传输。
27 | 真空系统异常 | 抽吸问题 | A1413 | 与吸引设备相关的问题，吸引设备可以是由手动、电动、真空或压力源提供动力，通过管道和收集袋抽空和去除不需要的物质（空气、气体、液体或颗粒）。
28 | 激活困难或延迟，自激活/误触发，按键或按钮无响应/不工作，意外停用 | 激活问题 | A1501 | 与器械激活相关的问题。注：激活包括扩张。
29 | 定位失效,器械错位,无法推进,推进困难,器械被卡住 | 定位问题 | A1502 | 与器械移动至预期位置相关的问题。
30 | 无视觉报警信号,误报警,报警缺陷 | 器械报警系统 | A1601 | 器械报警系统相关的问题
31 | 故障安全机制未生效,故障安全机制设计缺失 | 故障安全问题 | A1602 | 与防止器械不安全使用的功能相关的问题。
32 | 自检时报错，无法自检，自检通讯异常 | 器械自检失败 | A1603 | 与器械未能执行内部自我诊断过程以确保使用期间或使用前的正常操作相关的问题。
33 | 铅帘损坏，铅帘无法固定 | 屏蔽失效 | A1607 | 与器械无法作为屏障吸收X射线、伽马射线等辐射能量相关的问题。
34 | 高压注射器无法与DSA机联动造影 | 器械-器械不兼容 | A1702 | 当两个或更多设备在同一使用环境下运行时，因不兼容导致多个设备功能异常的问题。

## 伤害术语(E)
品种名称：血管造影X射线机 适用范围：060101_血管造影X射线机
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 肢体无力 | 运动失调 | E0122 | 导致自主或不自主运动异常的神经系统疾病，可能影响运动的速度、流畅性、质量及协调性。
2 | 出血性卒中，缺血性卒中 | 卒中 | E0133 | 继发于血管事件导致的脑实质出血或缺血的神经功能突然丧失。
3 | 排异反应 | 过敏反应/超敏反应 | E0402 | 机体在接触特定过敏原后出现的局部或全身反应，该过敏原已被先前暴露并致敏。
4 | 气体栓塞，固体栓塞，血栓栓塞，异物栓塞 | 栓塞 | E0503 | 空气或固体物质（如血凝块或其他组织，如脂肪组织、癌细胞）从另一个解剖部位迁移导致血管腔堵塞。
5 | 血肿块，肿块 | 血肿 | E0505 | 由于血管壁破裂而导致血液在器官、间隙或组织中局部积聚，通常出现凝块。
6 | / | 大出血/失血/出血 | E0506 | 从循环中流失血液，包括从与患者相连的器械中流失血液。
7 | 急性脑缺血 | 缺血 | E0509 | 组织中缺氧，通常是由于身体某一区域的血液供应受损，导致组织氧合受损。
8 | 血管破损，血管破裂 | 血管穿孔 | E0511 | 血管壁完整性全层破坏导致的血管损伤。
9 | / | 血栓形成 | E0514 | 在血管或心腔内形成血凝块。
10 | 主动脉夹层 | 血管夹层 | E0515 | 血管壁内自发性或诱发性撕裂。
11 | 血管收缩，血管抽紧 | 血管痉挛 | E0522 | 血管肌壁收缩。
12 | 心律不齐，房颤，心动过缓，心脏传导阻滞，心动过速 | 心律失常 | E0601 | 心脏正常频率或节律（可能包括心脏冲动的起源以及/或者其随后的传导过程）的任何异常变化。
13 | 心衰 | 心脏衰竭/‌充血性心力衰竭 | E0611 | 心脏无法充分泵血以满足组织代谢需求，或仅在灌注压升高时能够泵血。
14 | 心脏积液 | 心包积液 | E0619 | 心包囊内积液，通常由炎症导致。
15 | 喘不上气，憋气，气短 | 呼吸困难 | E0717 | 呼吸困难的不适感觉。它可能表现为潜在呼吸或心脏疾病的急性或慢性体征。
16 | 声音刺耳 | 声冲击 | E0901 | 突然和意外的强烈噪音引起的神经生理和心理症状。
17 | 表皮损伤 | 擦伤 | E1701 | 摩擦或刮擦引起的皮肤浅表损伤。
18 | 放射烧伤，烫伤，灼伤 | 烧伤 | E1704 | 因暴露于腐蚀性化学品、极热、极冷或过度辐射而导致的损伤或组织损伤。
19 | / | 皮疹 | E1714 | 影响外观和/或质地的皮肤皮疹。
20 | 皮肤破损，破皮，皮肤溃烂 | 皮肤糜烂 | E1718 | 仅累及表皮层的皮肤渐进性破损或浅表溃疡，愈合后无瘢痕形成。
21 | 淤青 | 瘀斑/挫伤 | E2002 | 未破坏皮肤的软组织损伤，其特征是血液渗漏到周围区域。
22 | 患者被设备挤压致伤 | 碾压伤 | E2004 | 身体或身体某一部分受到创伤性压迫。
23 | 患者因设备问题跌落 | 跌倒 | E2007 | 突然向下的移动，通常导致损伤。
24 | 因设备故障导致术中球囊/导丝滞留体内 | 患者体内异物 | E2008 | 任何物体（包括器械和/或器械碎片）无意留在体内的事件。这包括作为风险缓解或手术补救程序的一部分留在体内的器械，因为其存在或位置并非最初所预期。
25 | 割伤，切伤 | 裂伤 | E2009 | 任何组织的割伤或撕裂。
26 | 承压，压迫，挤压，压力性损伤 | 组织破坏 | E2014 | 由损伤或疾病或老化引起的，以组织部分/完全破坏为特征的过程。破坏可能是暂时性的或永久性的，可能与(1)损伤或(2)受累器官或系统的功能丧失相关。
27 | 表皮损伤，触碰 | 组织损伤 | E2015 | 报告描述了皮肤或皮下组织的非特异性损伤。
28 | 皮肤变红 | 放射病综合征 | E2116 | 由于全身（或大部分）过度暴露于电离辐射而导致的以疾病为特征的复杂症状，称为辐射损伤。
29 | 曝光增加，皮肤剂量过量 | 辐射暴露 | E2119 | 人或人体的一部分意外暴露于辐射。这可能包括暴露于医疗保健专业人员，或暴露于预期接受治疗或诊断辐射的患者身体的错误部位。这包括电离辐射和非电离辐射。
30 | / | 不适 | E2311 | 精神或身体上的不安、疼痛或痛苦的感觉。
31 | / | 毛发脱落 | E2318 | 脱发通常来自头皮，可能导致秃发或扩散到整个头皮或表皮。
32 | 血压升高 | 高血压 | E2320 | 血压异常偏高。
33 | 坏疽，组织坏掉 | 坏死 | E2327 | 不可逆损伤导致的细胞或组织或器官的一部分病理性死亡。
34 | / | 心源性休克 | E233601 | 心脏泵血功能原发性衰竭导致的休克，如心肌梗死、严重心肌病或心脏机械性梗阻或压迫。
35 | 浮肿，肿胀 | 肿胀/水肿 | E2338 | 损伤或炎症导致的身体部位尺寸增大或扩大。

## 组件术语(G)
品种名称：血管造影X射线机 适用范围：060101_血管造影X射线机
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | / | 断路器 | G02006 | 一种用于在电路过载时断开电路的组件。
2 | 计算机处理器，内存/存储，网络接口 | 计算机硬件 | G02007 | 构建计算机的物理组件（电子电路和输入/输出设备）。
3 | 用户界面、固件、软件、系统 | 计算机软件 | G02008 | 指示计算机如何工作的数据集或计算机指令集。
4 | 冷却系统/冷却器 | 冷却模块 | G02009 | 降低设备或系统温度的组件。
5 | 指示器、指示灯、显示屏 | 显示器 | G02014 | 设计用于直观呈现信息的组件。
6 | 不用于连接患者外的所有电线，包括电源线及扎带等零件 | 电导线/电线 | G02015 | 用于以电子方式连接两个位置的涂层或无涂层电线。不得用于患者连接。
7 | / | 电源 | G02027 | 向器械供电的组件。
8 | / | 打印机 | G02029 | 将文本或图像传输到纸张或其他承印物上的电子元件。
9 | 模/数（A/D）转换器组件 | 接收器 | G02030 | 捕捉输入的电磁信号并将其转换为听觉或视觉信号的电子元件。
10 | / | 扬声器/发声器 | G02033 | 将电信号转换为可听到的声音的组件。
11 | 电源键，脚踏开关，曝光手闸 | 电源开关 | G0203401 | 用于调节设备电源的开关。
12 | / | 恒温器 | G02037 | 通过控制加热/冷却系统的启动和停止来调节温度的组件。
13 | / | 变压器 | G02038 | 将交流电升高或降低至适用于其他电气设备或部件输出的组件。
14 | 鼠标，键盘，话语通讯器，麦克风，可输入指令的触摸屏幕 | 用户输入设备 | G02040 | 使用可移动手柄创建计算机两轴输入的组件。
15 | 数字平板探测器，传感器探头，温度传感器 | 传感器 | G03012​ | 通过产生可被测量或解析的信号感知刺激的组件。
16 | 高压注射器 | 自动注射系统 | G04007 | 设计用于将气体或液体泵入空间或环境而无需外部干预的系统。
17 | 机架，导管床，输液架 | 底架/支撑架 | G04027 | 用于支撑其他组件或设备的支撑框架，例如电子设备的内部框架。
18 | 限束器 | 准直器 | G04031 | 由吸收材料制成的隔膜或隔膜系统，用于定义和限制辐射束的尺寸和方向。
19 | 高压发生器 | 控制器 | G04035 | 用于控制或调节另一器械运行的组件。
20 | / | 标签 | G04080 | 器械上用于识别其性质、所有权或其他器械特征的任何书面、印刷或图形材料。
21 | / | 侧轨 | G0410801 | 连接在某物侧面的支持性或保护性轨道。
22 | 影像增强器摄像系统 | 成像仪 | G05003 | 设计用于创建或记录视觉呈现的部件。
23 | 故障报警装置 | 声音报警 | G0600101 | 设计用于通过发出声音来提示特定事件发生的部件。
24 | 急停开关 | 紧急按钮或开关 | G06002 | 设计用于强制关闭机器或器械的按钮和电路。
25 | 安全保护 | 故障安全系统 | G06003 | 设计用于防止器械或系统发生故障、不安全或未经授权的操作的组件。
26 | X射线管 | 换能器 | G0201206 | 将一种能量转换成另一种能量的电子元件。