## 问题术语（A)
品种名称：临时起搏器 适用范围： 120103_临时起搏器
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 破裂，开裂，折断 | 破损 | A0401 | 与器械结构中所用材料的非预期损坏或断裂相关的问题。
2 | 失夺获 | 夺获失败 | A070101 | 起搏器的电刺激未能有效和持续地实现心脏去极化导致的相关问题。
3 | 电池异常报警，无法充电，无法储电 | 电池问题 | A0705 | 与器械内部电源（例如电池、变压器、燃料电池或其他电源）相关的问题。
4 | 无法使用，无法运行，无法启动，启动失效 | 无法开机 | A070803 | 设备无法开启，且该问题与输送到设备的能量有关。
5 | 设备感应问题，无感知信号，感知低下 | 器械感知问题 | A0709 | 与设计用于响应物理刺激（温度、照明、运动、心脏节律）且不传输结果信号进行解释或测量的器械特征相关的问题。
6 | 起搏功能失效，无起搏，异常起搏 | 起搏问题 | A0712 | 与器械无法通过电脉冲产生治疗性模拟心搏相关的问题。
7 | 意外停机，自动关机，意外关机，无法正常关机 | 非预期关机 | A0719 | 与设备意外断电相关的问题。
8 | 接触不良，导线故障，连接故障，连接器问题 | 电路故障 | A0721 | 与内部网络路径或电路（即电气组件、电路板、布线）故障相关的问题。
9 | 无显示，黑屏，显示异常字符或标记 | 显示或视觉反馈问题 | A0902 | 与所记录的器械规格（与视觉反馈相关）的任何偏离问题，例如信息、屏幕图像或器械输出的显示。
10 | 设备无输出，设备输出不足 | 能量输出问题 | A0904 | 与器械的预期能量输出相关的问题。
11 | 参数计算错误，功率计算错误，应用程序意外关闭 | 应用程序问题 | A1102 | 与软件在预期用途或应用范围内实现其功能的要求相关的问题。
12 | 按键失灵，按键不灵敏，按键损坏 | 按键或按钮无响应/不工作 | A150105 | 与器械对按键或按钮输入无反应相关的问题。
13 | 报警功能故障，应报警而未报警，延迟报警，无故报警 | 设备报警系统 | A1601 | 与设备报警系统相关的问题

## 伤害术语(E)
品种名称：临时起搏器 适用范围：120103_临时起搏器
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 眩晕，头晕眼花 | 头晕 | E0112 | 头晕目眩、不稳、旋转、眩晕或摇晃的感觉。
2 | 意识模糊，意识淡薄 | 意识丧失 | E0119 | 对刺激持续无反应的意识状态。
3 | 心律不齐，房颤，心动过缓，心脏传导阻滞，心动过速 | 心律失常 | E0601 | 心脏正常频率或节律（可能包括心脏冲动的起源以及/或者其随后的传导过程）的任何异常变化。
4 | 心脏停搏 | 心脏骤停 | E0602 | 个体心脏有效活动突然停止，失去反应，呼吸不正常，也没有血液循环迹象。
5 | 胸闷，喘气 | 呼吸困难 | E0717 | 呼吸困难的不适感觉。它可能表现为潜在呼吸或心脏疾病的急性或慢性体征。
6 | ‌面部潮红，面部发红 | ‌潮热/‌潮红 | E1204 | 短暂和/或突然感觉强烈的身体发热、潮红，有时伴有出汗。
7 | 摔倒 | 跌倒 | E2007 | 突然向下的移动，通常导致损伤。
8 | 冷汗，多汗，大汗，出汗 | 发汗 | E2310 | 大量出汗。
9 | 疲乏，疲倦，乏力 | 疲劳 | E2312 | 全身无力状态，无法集中足够精力完成日常活动。

## 组件术语(G)
品种名称：临时起搏器 适用范围：120103_临时起搏器
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | / | 电池 | G02002 | 用于通过化学反应产生电流的组件。
2 | 鳄鱼夹 | 电缆夹/扎带 | G0200401 | 用于拉紧、牵引、固定或穿线电缆的组件。
3 | / | 显示器 | G02014 | 设计用于直观呈现信息的组件。对于触摸屏，使用 G0204004。
4 | 指示灯 | 指示器 | G0201401 | 显示系统运行状态或引起注意的部件。
5 | 连接电缆，患者电缆，电极导线，连接电极 | 患者导联 | G02025 | 一种绝缘电缆，设计用于连接电气设备和病人。
6 |  | 患者电极 | G0202502 | 设计用于与患者接触的电导体，包括除颤器电极板。
7 | / | 电源 | G02027 | 向器械供电的组件。
8 | 键盘，按钮，开关 | 用户输入设备 | G02040 | 使用可移动手柄创建计算机两轴输入的组件。
9 | 脉冲发生器 | 发生器 | G04060 | 用于产生电、蒸汽或气体的组件。
10 | / | 旋钮 | G04079 | 用于调节或控制的圆形块状物或球状物。