## 问题术语（A)
品种名称：短波治疗仪 适用范围：090704_短波治疗仪
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 组件或零部件断裂，出现裂纹或开裂 | 破损 | A0401 | 与器械结构中所用材料的非预期损坏或断裂相关的问题。
2 | 自然老化，发生物理形变，被化学物质腐蚀 | 材料退化 | A0405 | 与器械构造所用材料的化学结构、物理性质或外观发生非预期变化相关的问题。
3 | 组件或零件脱落 | 器械或器械组件脱离 | A0501 | 与器械与其物理结构、完整性或底盘分离相关的问题。
4 | 设备无法正常移动，组件无法按预期设定移动 | 机械卡滞 | A0506 | 器械的运动被阻止或限制。
5 | 设备发出异响 | 可听噪声 | A0508 | 与器械发出的任何非预期声音相关的问题（例如，两个部件摩擦发出的锐音或电气组件发出的嗡嗡声）。
6 | 设备自行发生位移，位置无法固定 | 非预期移动 | A0512 | 与器械非预期移动相关的问题，可能与器械故障、误诊或误治相关。
7 | 电源故障，供电不稳，异常断电 | 电源问题 | A0708 | 与操作器械的能量相关的问题。
8 | 通电状态下无法正常开机 | 无法开机 | A070803 | 设备无法开启，且该问题与输送到设备的能量有关。
9 | 设备无法执行关机的操作指令 | 无法关机 | A0718 | 问题与请求关机时器械无法断电相关。
10 | 未知原因发生关机，运行中意外停机，突然自动关机 | 非预期关机 | A0719 | 与设备意外断电相关的问题。
11 | 设备内部/外部线路故障，电路板中电子元器件故障 | 电路故障 | A0721 | 与内部网络路径或电路（即电气组件、电路板、布线）故障相关的问题。
12 | 图像不清晰，闪屏或画面抖动，屏幕黑屏/白屏/蓝屏，指示灯故障 | 显示或视觉反馈问题 | A0902 | 与所记录的器械规格（与视觉反馈相关）的任何偏离问题，例如信息、屏幕图像或器械输出的显示。
13 | 输出功率过低或过高，输出不稳定，无能量输出，能量输出故障 | 能量输出问题 | A0904 | 与器械的预期能量输出相关的问题。
14 | 设备无法散热，设备过热导致的停机，设备出现冒烟/有烧焦味等故障 | 器械过热 | A1005 | 与器械产生高温相关的问题，导致其运行受损或造成伤害（例如过热导致组件熔化或自动关机）。
15 | 软件/应用程序故障，系统故障，系统死机 | 应用程序问题 | A1102 | 与软件在预期用途或应用范围内实现其功能的要求相关的问题。
16 | 设备外接部件松动或断开，线路正常连接但无信号传输或信号间断 | 连接松动或间断 | A1205 | 与器械连接松动或间断相关的问题。
17 | 输入设备（如开关、按钮、键盘、踏板、操作杆等）故障 | 按键或按钮无响应/不工作 | A150105 | 与器械对按键或按钮输入无反应相关的问题。
18 | 报警功能故障，警声提示异常，延迟报警，无故报警 | 设备报警系统 | A1601 | 与设备报警系统相关的问题
19 | 外接组件不匹配，电极头不兼容 | 组件或附件不兼容 | A1701 | 设备在同一使用环境下运行时，因不兼容导致设备之间功能异常的问题。
20 | 缺少标签，标签模糊，标签错误，标签缺少信息 | 仪器标记/标签问题 | A2101 | 与随附或贴在器械或其任何包装上的书面、印刷或图形材料相关的问题。这包括与器械制造商提供的标识、技术描述和使用相关的口头说明。问题可能包括但不限于该材料不清楚、缺失、磨损、不正确或不准确。

## 伤害术语(E)
品种名称：短波治疗仪 适用范围：090704_短波治疗仪
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 眩晕，头晕目眩，头昏 | 头晕 | E0112 | 头晕目眩，不稳，旋转，眩晕或摇晃的感觉。
2 | 头部疼痛，头痛不适 | 头痛 | E0116 | 头部各部位疼痛，不局限于任何神经分布区。
3 | 活动受限，运动困难，行动不便 | 运动障碍 | E012201 | 运动困难；自主运动的扭曲或受损，如抽搐、痉挛或肌阵挛。
4 | 面神经麻痹，面神经瘫痪，口眼歪斜 | 面瘫 | E012209 | 面部一处或多处肌肉部分或完全丧失功能，导致面部区域瘫痪。包括中枢性和周围性面瘫或麻痹。
5 | 四肢麻木，躯干局部麻木，头部麻木 | 麻木 | E0127 | 身体某一部位感觉丧失。
6 | 针刺感，皮肤针刺感，局部针刺感，针扎感 | 异常感觉 | E013403 | 在没有外界刺激的情况下发生的异常触觉，如灼热或刺痛。
7 | / | 淋巴结肿胀 | E0308 | 存在肿大淋巴结。
8 | 过敏样症状，局部症状，局部不适 | 局部反应 | E040203 | 对抗原的局部有限应答，可能包括炎症、硬结、红斑、瘙痒或疼痛。
9 | 皮下瘀斑，瘀青 | 瘀斑 | E050601 | 由血液外渗引起皮肤或粘膜的扁平变色，面积大于瘀点。皮下出血引起的皮下变色。通常为瘀伤。
10 | 心慌，心跳不规律，心悸不适 | 心悸 | E0629 | 自觉心跳加快，颤动或搏动感。
11 | 鼻内出血，流鼻血 | 鼻衄 | E0718 | 鼻出血。
12 | 耳内异响，耳内鸣响 | 耳鸣 | E0904 | 在没有听觉刺激的情况下，耳内出现的噪音，如铃声、嗡嗡声、轰鸣声或咔嗒声。
13 | 腹部胀气，腹胀不适 | 腹胀 | E1001 | 腹内压引起的腹部肿大或肿胀。
14 | 反胃 | 恶心 | E1020 | 上腹部不适伴呕吐冲动。
15 | / | 水疱 | E1703 | 皮肤表层下方的液体聚集。
16 | / | 烧伤 | E1704 | 因暴露于腐蚀性化学品，极热，极冷或过度辐射而导致的损伤或组织损伤。
17 | / | 皮肤烧灼感 | E170501 | 皮肤刺痛或发热的感觉，不一定伴有发红或皮肤刺激的体征。
18 | / | 瘙痒 | E1708 | 一种刺激的感觉，产生搔抓的欲望。
19 | 蜕皮，掉皮，有皮屑 | 脱皮 | E1711 | 表皮的脱落或缺失，如在晒伤、猩红热后脱皮或中毒性表皮坏死松解症中所出现的情况。
20 | 皮肤出现丘疹，红疹，皮疹样改变 | 皮疹 | E1714 | 影响外观和/或质地的皮肤皮疹。
21 | 皮肤颜色改变，色素异常，红斑 | 皮肤变色 | E1716 | 皮肤颜色的任何异常变化。
22 | 发烧，体温升高，发热症状 | 发热 | E230101 | 由于身体自身的反应导致体温升高超过正常水平。
23 | 乏力，身体疲劳，精神疲劳 | 疲劳 | E2312 | 全身无力状态，无法集中足够精力完成日常活动。
24 | 身体各部位出现痛感 | 疼痛 | E2330 | 与实际或潜在组织损伤相关或用此类术语描述的令人不快的感觉和情绪体验。

## 组件术语(G)
品种名称：短波治疗仪 适用范围：090704_短波治疗仪
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 主板，控制电路 | 电路板 | G02005 | 带有导电轨道和形成电路的电子元件的非导电板。
2 | 中断装置，中断控制器 | 断路器 | G02006 | 一种用于在电路过载时断开电路的组件。
3 | 用户界面，固件，软件，系统 | 计算机软件 | G02008 | 指示计算机如何工作的数据集或计算机指令集。
4 | 指示器，指示灯，显示屏，触摸屏幕 | 显示器 | G02014 | 设计用于直观呈现信息的组件。对于触摸屏，使用 G0204004。
5 | 不用于连接患者外的所有电线，包括电源线 | 电导线/电线 | G02015 | 用于以电子方式连接两个位置的涂层或无涂层电线。不得用于患者连接。
6 | 高频源，功率发生器，功率发生装置，晶体管高频模块 | 发送器 | G02039 | 传播电磁波的组件。
7 | 导联线，电极线，电极头 | 患者导联 | G02025 | 一种绝缘电缆，设计用于连接电气设备和病人。
8 | / | 电源 | G02027 | 向器械供电的组件。
9 | / | 扬声器/发声器 | G02033 | 将电信号转换为可听到的声音的组件。
10 | / | 电源开关 | G0203401 | 用于调节设备电源的开关。
11 | 恒温设备，控温器 | 恒温器 | G02037 | 通过控制加热/冷却系统的启动和停止来调节温度的组件。
12 | 隔离变压器 | 变压器 | G02038 | 将交流电升高或降低至适用于其他电气设备或部件输出的组件。
13 | 操作杆，键盘，按钮，踏板，开关 | 用户输入设备 | G02040 | 使用可移动手柄创建计算机两轴输入的组件。
14 | 便于设备移动的滚轮 | 脚轮 | G04022 | 用于连接物体使其可移动的旋转滚轮或轮子。
15 | 底座，支撑组件，悬挂支架，安装座/安装架 | 底架/支撑架 | G04027 | 用于支撑其他组件或设备的支撑框架，例如电子设备的内部框架。
16 | 设备外壳，保护壳/罩，保护器/防护罩 | 外壳 | G04070 | 包裹和保护设备的刚性外壳。
17 | 标签，铭牌 | 标签 | G04080 | 器械上用于识别其性质、所有权或其他器械特征的任何书面、印刷或图形材料。
18 | / | 面板 | G04096 | 形成器械或组件表面的硬质片材。
19 | 报警器，报警铃 | 声音报警 | G0600101 | 设计用于通过发出声音来提示特定事件发生的部件。
20 | 报警灯，报警器 | 视觉报警 | G0600102 | 设计用于通过可见方式来提示特定事件发生的部件。
21 | 紧急制动装置，紧急按钮/开关 | 紧急按钮或开关 | G06002 | 设计用于强制关闭机器或器械的按钮和电路。
22 | 安全锁/阀，防误触发装置 | 安全联锁 | G06006 | 一种机械或电子元件，设计用于防止由于器械状态变化而导致的意外动作，通常用于防止对操作者的伤害或器械本身的损坏。