## 问题术语（A)
品种名称：眼底激光治疗设备 适用范围：160502_眼科激光治疗设备目录下眼底激光治疗设备
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 组件断裂，材料开裂，非预期破损 | 破损 | A0401 | 与器械结构中所用材料的非预期损坏或断裂相关的问题。
2 | 组件/耗材自然老化，组件发生物理形变，组件被化学物质腐蚀 | 材料退化 | A0405 | 与器械构造所用材料的化学结构、物理性质或外观发生非预期变化相关的问题。
3 | 管路/密封件破洞 | 材料穿孔 | A0410 | 构成器械的材料出现穿孔，可能影响器械的预期用途。
4 | 组件/零件脱落 | 器械或器械组件脱离 | A0501 | 与器械与其物理结构、完整性或底盘分离相关的问题。
5 | 激光泄漏 | 泄漏/飞溅 | A0504 | 与液体（包括血液和体液）、凝胶、气体或辐射从容器中逸出或进入容器相关的问题
6 | 设备无法正常移动，组件无法按预期设定移动，管路/导轨/活动缝隙被卡死 | 机械卡滞 | A0506 | 器械的运动被阻止或限制。
7 | 设备发出异响（区别报警或提示音）,噪音超标 | 可听噪声 | A0508 | 与器械发出的任何非预期声音相关的问题（例如，两个部件摩擦发出的锐音或电气组件发出的嗡嗡声）。
8 | 器械非预期移动，设备组件下坠/偏移/晃动 | 意外移动 | A0512 | 与器械非预期移动相关的问题，可能与器械故障、误诊或误治相关。
9 | 激光焦点无法精准汇聚到目标视网膜，光斑变大，能量分散，焦点偏移 | 散焦 | A0601 | 问题与物体聚焦不良有关，或焦点在错误的物体或错误的区域。
10 | 激光主光路与瞄准指示光路不同心，瞄准红点中心和激光实际出光中心偏离 | 光学偏心 | A0602 | 与光学透镜偏离中心相关的问题。
11 | 光路内组件（镜片、镀膜等）发黄/发灰，透光与反射性能劣化 | 光学变色 | A0603 | 与非预期的颜色变化相关的问题。
12 | 激光光束扭曲变形，光斑不是规整圆点 | 光学畸变 | A0604 | 与图像形成系统中的光学缺陷相关的问题，其中图像不是理想物体图像的形状。
13 | 视野模糊（发黑、重影、遮挡、反光干扰等），无法分辨病灶与瞄准红点 | 视光障碍 | A0605 | 与光学器械阻塞相关的问题，例如视觉通路。
14 | 电源故障，供电不稳，异常断电（区别于停电） | 电源问题 | A0708 | 与操作器械的能量相关的问题。
15 | 通电状态下无法正常开机 | 无法开机 | A070803 | 设备无法开启，且该问题与输送到设备的能量有关。
16 | 设备探头出现故障，激光延迟输出 | 器械感知问题 | A0709 | 与设计用于响应物理刺激（温度、照明、运动、心脏节律）且不传输结果信号进行解释或测量的器械特征相关的问题。
17 | 设备无法执行关机的操作指令 | 无法关机 | A0718 | 问题与请求关机时器械无法断电相关。
18 | 意外停机，意外关机 | 非预期关机 | A0719 | 与设备意外断电相关的问题。
19 | 设备内部/外部线路故障，电子元器件故障 | 电路故障 | A0721 | 与内部网络路径或电路（即电气组件、电路板、布线）故障相关的问题
20 | 校准失败，校准失效 | 校正失败 | A0801 | 与器械执行自校准程序或旨在确保器械准确性和适当性能的过程失效相关的问题。
21 | 显示系统故障，显示屏黑屏/白屏/蓝屏，指示灯故障 | 显示或视觉反馈问题 | A0902 | 与所记录的器械规格（与视觉反馈相关）的任何偏离问题，例如信息、屏幕图像或器械输出的显示。
22 | 激光能量不准确，器械在不应发射激光时发出激光，非预期激光输出 | 能量输出问题 | A0904 | 与器械的预期能量输出相关的问题。
23 | 未达到预设治疗目的 | 非预期治疗结果 | A0909 | 与器械用于治疗目的相关的问题。
24 | 散热系统降温能力下降 | 制冷不足 | A1003 | 与制冷设备生成的温度不够低，未达到预期值相关的问题。
25 | 设备或器件过热，设备过热导致停机、冒烟等故障 | 器械过热 | A1005 | 与器械产生高温相关的问题，导致其运行受损或造成伤害（例如过热导致组件熔化或自动关机）。
26 | 软件问题 | 计算机软件问题 | A11 | 与影响器械性能或与其他器械通信的编程、代码和/或软件系统（包含人工智能/机器学习系统）相关的问题。
27 | 电路/线路/接口等连接问题 | 连接问题 | A12 | 与为提供液体、气体、电或数据传输方法而设置的器械和/或功能单元的连接相关的问题。
28 | 读取输入信号失效，操作无响应，记录无法正常存储/上传/归档 | 通信或传输问题 | A13 | 与器械发送或接收信号或数据相关的问题。这包括器械预期通信的器械内部组件之间的传输。
29 | 激活失败，非预期激活，激活流程卡顿，按键或按钮无响应 | 激活问题 | A1501 | 与器械激活相关的问题。注：激活包括扩张。
30 | 报警功能故障，警声提示异常，延迟报警，无故报警 | 设备报警系统 | A1601 | 与设备报警系统相关的问题
31 | 安全机制失效 | 失效安全 | A1602 | 与防止器械不安全使用的功能相关的问题。
32 | 不能通过质控，设备自检失效，开机自检失败 | 器械自检失败 | A1603 | 与器械未能执行内部自我诊断过程以确保使用期间或使用前的正常操作相关的问题。
33 | 患者与设备不兼容，电磁兼容性问题等 | 相容性问题 | A17 | 与器械或物质（药物、体液等）之间的相容性相关的问题。
34 | 仪器标记/标签错误/缺失 | 仪器标记/标签问题 | A2101 | 与随附或贴在器械或其任何包装上的书面、印刷或图形材料相关的问题。这包括与器械制造商提供的标识、技术描述和使用相关的口头说明。问题可能包括但不限于该材料不清楚、缺失、磨损、不正确或不准确。

## 伤害术语(E)
品种名称：眼底激光治疗设备 适用范围：160502_眼科激光治疗设备目录下眼底激光治疗设备
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 头部昏沉，眩晕，头重脚轻 | 头晕 | E0112 | 头晕目眩、不稳、旋转、眩晕或摇晃的感觉。
2 | 头部胀痛、刺痛 | 头痛 | E0116 | 头部各部位疼痛，不局限于任何神经分布区。
3 | 短暂意识丧失，晕倒 | 晕厥 | E011903 | 脑部供血不足引起的自发性、短暂性意识丧失。
4 | 过度紧张，惶恐不安，心慌胸闷，呼吸急促 | 焦虑 | E020201 | 可能伴有坐立不安、紧张、心动过速和呼吸困难的恐惧或不安。
5 | 晶状体后膜囊出现破口、撕裂 | 晶状体囊袋撕裂 | E0801 | 容纳晶状体的囊袋撕裂。
6 | 眼干涩 | 干眼 | E0815 | 以角膜和结膜干燥为特征的综合征。通常由泪液生成不足引起。症状包括眼睛烧灼感和眼睛中可能存在异物。
7 | 感染，炎症，病原微生物侵袭眼表或眼球内部组织 | 眼部感染 | E0818 | 眼睛任何部位的感染，包括眼睑。
8 | 膜上皮层划伤、剥脱或缺损，角膜损伤 | 角膜擦伤 | E081901 | 结膜、角膜上皮损伤。
9 | 视网膜裂孔，原有裂孔扩大，孔源性视网膜脱离 | 视网膜脱离 | E081903 | 视网膜内层与下方色素上皮层分离。
10 | 视网膜灼伤、穿孔、出血、瘢痕牵拉 | 视网膜损伤 | E081904 | 由于毒性、暴露于强光或创伤导致的视网膜损伤。
11 | 视网膜撕裂、破裂 | 视网膜破裂 | E081905 | 玻璃体与视网膜分离时发生的视网膜小裂孔。可能导致视网膜脱离。
12 | 玻璃体后界膜与视网膜分开 | 玻璃体分离 | E081906 | 玻璃体脱离视网膜。
13 | 眼球胀痛、刺痛、磨痛，眼眶牵拉痛 | 眼痛 | E0820 | 眼睛疼痛感。
14 | 高眼压，眼睛胀痛，房水生成增多或排出不畅 | 眼内压增高 | E0827 | 眼内液压力升高，也称为高眼压症。
15 | 角膜发炎，角膜上皮、基质层炎症 | 角膜炎 | E0829 | 角膜发炎。
16 | 黄斑水肿 | 黄斑性水肿 | E0830 | 视网膜内液体和蛋白质在黄斑中蓄积，可能导致肿胀和中心视力下降。
17 | 眼睛红，球结膜、巩膜表层血管充血扩张，眼白部分发红 | 眼红 | E0833 | 非专业术语，适用于任何结膜或睫状血管扩张的情况；原因众多。
18 | 飞蚊症，玻璃体浑浊，眼前黑影飘动，丝状物遮挡 | 玻璃体飞蚊症 | E083803 | 视觉中的斑点或线状，通常由玻璃体液或晶状体中的沉积物、聚集物或细胞碎片引起。
19 | 怕光，睁眼刺眼，不自觉眯眼流泪 | 畏光 | E083804 | 眼睛对光的敏感性增加，引起不适或疼痛。
20 | 视力下降、视觉受损、视物模糊 | 视觉损害 | E0839 | 视物能力下降到需要采取纠正措施的程度。
21 | / | 视网膜出血 | E0851 | 视网膜血液外渗。
22 | 脉络膜与巩膜分离 | 脉络膜脱离 | E0858 | 脉络膜与下方巩膜脱离，通常是由于液体（用于出血的血液，用于浆液性脱离的其他液体）在脉络膜上腔积聚所致。
23 | 胃部不适，反胃想吐 | 恶心 | E1020 | 上腹部不适伴呕吐冲动。
24 | 干呕 | 呕吐 | E1032 | 通过口腔用力喷出胃内容物。
25 | 眼周肌群、颈部肌群僵硬紧绷，肌肉痉挛 | 肌肉强直 | E161603 | 一种不自主的、持续的强直、紧张的肌肉状态，对被动运动有明显的抵抗力。

## 组件术语(G)
品种名称：眼底激光治疗设备 适用范围：160502_眼科激光治疗设备目录下眼底激光治疗设备
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 主控主板，激光驱动功率板，电源板 | 电路板 | G02005 | 带有导电轨道和形成电路的电子元件的非导电板。
2 | CPU,内存，网络接口等 | 计算机硬件 | G02007 | 构建计算机的物理组件（电子电路和输入/输出设备）。
3 | 驱动，软件接口，操作界面，操作系统 | 计算机软件 | G02008 | 指示计算机如何工作的数据集或计算机指令集。
4 | 冷却系统 | 冷却模块 | G02009 | 降低设备或系统温度的组件。
5 | 数据接口，数据读取器 | 器械读取器 | G02011 | 用于读取存储器和设备属性的硬件。
6 | 电容，保险管，电阻器，螺线管，二极管 | 分立电子元件 | G02012 | 仅为一个电路（无源或有源），而非集成电路的单个电子元件。
7 | 指示器，指示灯，屏幕，显示屏 | 显示器 | G02014 | 设计用于直观呈现信息的组件。对于触摸屏，使用 G0204004。
8 | 电线，电源线，线缆 | 电导线/电线 | G02015 | 用于以电子方式连接两个位置的涂层或无涂层电线。不得用于患者连接。
9 | / | 电源 | G02027 | 向器械供电的组件。
10 | 电源开关 | 开关/继电器 | G02034 | 用于断开或改变电路中连接的机械或电子元件（如按钮）。
11 | 操作杆，触摸屏，键盘，按钮，脚踏开关 | 用户输入设备 | G02040 | 使用可移动手柄创建计算机两轴输入的组件。
12 | 探头 | 传感器 | G03012 | 通过产生可被测量或解析的信号感知刺激的组件。
13 | 电源适配器，手柄适配器，脚踏供电适配器，屏幕显示适配器等 | 适配器 | G04003 | 使不同的装置相互兼容的组件。
14 | 病人置头架，支架 | 底架/支撑架 | G04027 | 用于支撑其他组件或设备的支撑框架，例如电子设备的内部框架。
15 | 主控制器，激光功率控制器，安全联锁控制器，冷却系统控制器等 | 控制器 | G04035 | 用于控制或调节另一器械运行的组件。
16 | 螺栓，螺母，铆钉，螺钉 | 紧固件 | G04052 | 用于将物品固定在原位的部件。
17 | 设备外壳、保护壳/罩、保护器/防护罩 | 外壳 | G04070 | 包裹和保护设备的刚性外壳。
18 | 绝缘材料 | 绝缘 | G04075 | 设计为减少热、声或电传播的材料。
19 | / | 接头 | G04078 | 设计为物体之间连接的组件；可以是柔性的或刚性的。
20 | / | 旋钮 | G04079 | 用于调节或控制的圆形块状物或球状物。
21 | 标志，警示标签 | 标签 | G04080 | 器械上用于识别其性质、所有权或其他器械特征的任何书面、印刷或图形材料。
22 | 支撑立杆，连接支杆，导向导杆，限位挡杆，防脱防坠支撑杆等 | 导轨 | G04108 | 用于支撑、连接、引导或防止跌落的杆。
23 | 接口 | 插口 | G04117 | 设计为其他部件可插入的开口组件。
24 | / | 快门/遮光器 | G04142 | 控制或阻挡光线或辐射通过的孔径。
25 | / | 摄像头 | G05001 | 一种拍摄照片的装置，通常由一个带有光圈的不透光外壳组成，光圈上装有快门镜头，通过该镜头可以聚焦并记录物体的图像。
26 | / | 激光器 | G05004 | 用于发射相干光单色光束的部件。
27 | / | 镜片 | G05006 | 聚焦（集中）或分散电磁辐射的电或光学元件。
28 | 灯泡，固视灯 | 光源 | G05007 | 产生可见光的组件。
29 | / | 光纤 | G05009 | 由细玻璃纤维制成的用于透光的导管。
30 | 声音报警，图像报警，报警对话框 | 报警 | G06001 | 设计用于通过发出信号提示特定事件发生的部件。
31 | 紧急制动装置，急停按钮，急停开关 | 紧急按钮或开关 | G06002 | 设计用于强制关闭机器或器械的按钮和电路。
32 | 防护盖，保护套，遮挡板 | 保护器/防护罩 | G06005 | 设计用于防止伤害或防止其他组件受损的组件。
33 | 安全锁/阀，防误触发装置 | 安全联锁 | G06006 | 一种机械或电子元件，设计用于防止由于器械状态变化而导致的意外动作，通常用于防止对操作者的伤害或器械本身的损坏。

## DO NOT EDIT (hidden)
过滤器 | 过滤值 | 滴加空白 | 数据类型 | 输入类型 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
产品.类别 | 缝合线 | 否 | 特征 | 拾取器 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
创建日期 | 2020-01-01 | 否 | 日期 | 日期范围 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
创建日期 | 2020-11-22 | 否 | 日期 | 日期范围 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
国家名称 | 中国 | 否 | 特征 | 拾取器 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
数据集 | 乙烷（ETH） |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 产品.投诉编号 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 受影响产品编号 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 产品.调查编号 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 产品.投诉.创建.日期 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 受影响产品创建日期 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 报警日期 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 事件的国家 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 账户名称 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 账户编号 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 1级PE代码 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 2级PE代码 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 患者代码 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 分析.代码 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | PE.代码.数量 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | IMDRF.PEC |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | IMDRF.AC |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | IMDRF.PC |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | IMDRF.PC.类型 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 原始PF |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 产品.类别 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 产品系列未分组 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 产品系列 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 国家代码 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 国家名称 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 地区 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 创建日期 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
色谱柱 | 事件描述 |  |  |  | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )

## DO NOT EDIT - AGG (hidden)
名称 | 值 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
数量 | 涉及产品数量 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
月 | 月 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
月 | 年 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )
拾取器 | 产品系列 | 此文档为机器翻译结果！(This document is the result of machine translation! )