## 问题术语（A)
品种名称：单/多部件金属骨固定器械及附件 适用范围：130101_单/多部件金属骨固定器械及附件
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 排斥反应，生物相容性问题 | 患者-器械不相容 | A0101 | 患者生理或解剖结构与器械交互作用相关问题，可能对患者和/或器械造成影响。
2 | 患者与钢板不匹配 | 器械形状和/或尺寸不匹配 | A010103 | 器械的实际尺寸和/或形状与患者的解剖结构不匹配
3 | 材料骨整合问题 | 骨整合问题 | A0102 | 与骨组织和植入器械之间互连相关的问题。
4 | 松动，晃动，植入物松动 | 与骨长入无关的植入物松动 | A0103 | 与植入装置随时间推移或因受伤而失去直接固定有关的问题。
5 | 脱落，脱旋，松脱 | 器械移位或脱出 | A0104 | 植入的或侵入性器械在体内移动，或完全从体内排出的问题。
6 | 包装破损，器械包装撕裂、裂口或孔洞，难以打开或移除包装材料 | 包装问题 | A0205 | 与用于制造器械外罩或外包装的材料有关的问题。
7 | 缺件，组件不全，配件缺失 | 组件缺失 | A020602 | 交付至使用单位时发现器械组件丢失/缺失。
8 | 折断，折损，断裂 | 材料开裂 | A040101 | 与器械材料部分或全层裂纹相关的问题。
9 | 材料腐蚀，材料退化，降解退化，电解反应 | 腐蚀 | A040502 | 与材料之间的化学或电化学反应相关的问题，通常是金属及其环境导致金属及其性能退化。
10 | 磨损，相互磨损 | 自然磨损 | A040507 | 与表面材料损坏相关的问题，通常涉及由于表面与接触物质或多种物质之间的相对运动而导致的材料逐渐损失或位移。
11 | 材料太软/柔韧，材料变形，歪斜 | 材料扭曲/弯曲 | A040609 | 与导致器械扭曲或弯曲的变形相关的问题。
12 | 部件脱落，组件分离 | 器械或器械组件脱离 | A0501 | 与器械与其物理结构、完整性或底盘分离相关的问题。
13 | 密着，卡死 | 物理阻力/粘附 | A0509 | 与由于部件粘附或卡住导致器械无法移动相关的问题。
14 | 螺丝滑牙 | 螺纹损坏 | A0514 | 与使用前由于螺纹不良或重复使用（可能与其他损坏的组件一起使用）或螺纹在使用过程中发生剥脱或损坏的相关问题。
15 | 连接不紧，松动 | 连接松动或间断 | A1205 | 与器械连接松动或间断相关的问题。
16 |  | 定位失效 | A150201 | 与器械无法定位在指定位置相关的问题。
17 | 异位留置，误留置，位置异常 | 器械错位 | A150202 | 与器械被放置在非预期或指定位置相关的问题。
18 | 留置困难，设置困难 | 定位困难或延迟 | A150203 | 与用户难以或延迟将器械定位到指定位置相关的问题。
19 | 无法插入，卡涩，卡滞，嵌顿，阻力过大 | 插入困难 | A150206 | 与器械导入或插入问题相关的问题，即使用户按照使用说明书或标签操作器械。
20 | 无法拔除，拔除困难 | 移除困难 | A150207 | 与用户在取出器械时遇到困难相关的问题，即使用户按照使用说明书或标签操作器械。
21 | 固着，无法脱开 | 分离故障 | A150301 | 与器械或其一个组件未能按预期分离或分离相关的问题。
22 | 螺纹错位咬合 | 组件或附件不兼容 | A1701 | 器械在同一使用环境下运行时，因不兼容导致器械之间功能异常的问题。
23 | 异物混入 | 器械在用户使用场所受到污染 | A1801 | 与表面或包装材料中发现存在任何非预期异物相关的问题，可能影响其预期用途的最佳性能，且发生在用户机构。
24 | 产品标签问题 | 器械标记/标签问题 | A2101 | 与随附或贴在器械或其任何包装上的书面、印刷或图形材料相关的问题。这包括与器械制造商提供的标识、技术描述和使用相关的口头说明。问题可能包括但不限于该材料不清楚、缺失、磨损、不正确或不准确。

## 伤害术语(E)
品种名称：单/多部件金属骨固定器械及附件 适用范围：130101_单/多部件金属骨固定器械及附件
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | / | 运动障碍 | E012201 | 运动困难；自主运动的扭曲或受损，如抽搐、痉挛或肌阵挛。
2 | / | 神经损伤 | E0123 | 神经组织损伤。
3 | / | 脊髓损伤 | E012401 | 脊髓创伤性损伤。
4 | 金属过敏，过敏 | 过敏反应/超敏反应 | E0402 | 机体在接触特定过敏原后出现的局部或全身反应，该过敏原已被先前暴露并致敏。
5 | 栓塞症，肺栓塞症，血栓症，血栓 | 栓塞 | E0503 | 空气或固体物质（如血凝块或其他组织，如脂肪组织、癌细胞）从另一个解剖部位迁移导致血管腔堵塞。
6 | 渗出 | 外渗 | E0504 | 体液或细胞从血管系统向周围组织渗漏。该过程由外力或由病理反应（如炎症）导致。
7 | 血肿形成 | 血肿 | E0505 | 由于血管壁破裂而导致血液在器官、间隙或组织中局部积聚，通常出现凝块。
8 | 骨裂 | 骨折 | E1603 | 骨的连续性被破坏的骨创伤性或病理性损伤。
9 | / | 骨整合不充分 | E1612 | 活骨和合成植入物表面之间的结构和功能连接不足。
10 | 脱位，半脱位 | 关节脱位 | E1614 | 两块或多块骨头相接处的异常分离。
11 | 关节不稳 | 关节松弛 | E1615 | 关节松动或不稳定。
12 | 关节活动度减少，活动受限，活动度丧失 | 关节运动范围减少 | E1616 | 发现关节的柔韧性低于该个体的预期正常范围。
13 | 畸形愈合，畸形骨愈合 | 骨折畸形愈合 | E1617 | 骨愈合不良，导致解剖对线不良。
14 | 金属沉着病 | 假体周围金属症 | E1618 | 也称为金属沉着病。包括柄颈病、无菌性纤维化或因金属腐蚀和磨损碎屑释放导致的局部坏死。
15 | 愈合不全，骨愈合不全，骨不连接，愈合不良 | 骨折不愈合/延迟愈合 | E1625 | 骨折不愈合或延迟愈合。
16 | / | 骨髓炎 | E1628 | 骨或骨髓感染。
17 | 骨密度降低 | 骨质减少/骨质疏松症 | E1629 | 骨组织钙化或密度降低。
18 | 体内残留，异物残留患者体内 | 患者体内异物 | E2008 | 任何物体（包括器械和/或器械碎片）无意留在体内的事件。这包括作为风险缓解或手术补救程序的一部分留在体内的器械，因为其存在或位置并非最初所预期。
19 | 损伤，外伤 | 组织破坏 | E2014 | 由损伤或疾病或老化引起的，以组织部分/完全破坏为特征的过程。破坏可能是暂时性的或永久性的，可能与(1)损伤或(2)受累器官或系统的功能丧失相关。
20 | 术后伤口感染 | 医疗器械使用部位感染 | E2123 | 植入或侵入性医疗器械的局部感染。
21 | 高热，发烧 | 发热 | E230101 | 由于身体自身的反应导致体温升高超过正常水平。
22 | 无法行走，体位维持困难 | 步行或姿势困难 | E2302 | 行走、步态或保持姿势（坐位、站立）的任何持续性问题。
23 | 内外翻变形 | 畸形/毁形 | E2308 | 外观、形状、大小或排列的改变。
24 | 不适感，异常感，异物感，不快感 | 不适 | E2311 | 精神或身体上的不安、疼痛或痛苦的感觉。
25 | / | 脓性分泌物 | E231501 | 脓液或脓性渗出物从孔口或伤口流出或排出。
26 | / | 炎症 | E2326 | 身体局部发红、肿胀或发热并经常疼痛的状况。
27 | / | 疼痛 | E2330 | 与实际或潜在组织损伤相关或用此类术语描述的令人不快的感觉和情绪体验。
28 | / | 肿胀/水肿 | E2338 | 损伤或炎症导致的身体部位尺寸增大或扩大。

## 组件术语(G)
品种名称：单/多部件金属骨固定器械及附件 适用范围：130101_单/多部件金属骨固定器械及附件
序号 | 常用语 | IMDRF术语 | IMDRF代码 | IMDRF定义
1 | 钉子，填塞钉，螺钉，螺帽 | 紧固件 | G04052 | 用于将物品固定在原位的部件。
2 | / | 垫圈 | G04058 | 设计用于在连接表面之间形成密封的预成型材料。
3 | / | 标签 | G04080 | 器械上用于识别其性质、所有权或其他器械特征的任何书面、印刷或图形材料。
4 | / | 包装 | G04094 | 用于在使用前容纳、识别和保护器械的外包装。
5 | 接骨板，钉板 | 板 | G04097 | 用于连接、加固或构成其他结构一部分的薄而平的板或条。对于具有凸起边缘的扁平浅容器，请使用 G03016 - 托盘。